5.pielikums

Tehniskā piedāvājuma formas

5.1.pielikums

Iepirkuma “Mikroskopa, binokulāru un projektora

piegāde Latvijas Dabas muzejam”, Id.Nr. LDM/2018/01/KF, nolikumam

Tehniskais piedāvājums (forma)

Iepirkuma priekšmeta I daļai- Viena stereomikroskopa piegāde

Mēs,_________________________________________________________________________/pretendenta nosaukums un reģ.Nr./

iesniedzot piedāvājumu, apņemamies piegādāt Preci saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām Iepirkuma priekšmeta I daļai:

| Nr. | Stereo mikroskops, 1gab. | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvātās preces, nosaukums, ražotājs, tehniskais piedāvājums atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.Stereomikroskops, 1gab. |  |  | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] |
| 1.1.1. | Mikroskopa tips | Greenough optiskā sistēma. |  |
| 1.1.2. | Palielinājuma koeficients | ne mazāks par 6,5:1 |  |
| 1.1.3. | Darba attālums | jābūt ne mazākam par 110 mm |  |
| 1.1.4. | Tubuss | Trinokulārs ar C-veida savienojumu kameras pievienošanai. Jābūt izveidotam ar 45° ± 5° slīpuma leņķi ergonomiskai lietošanai |  |
| 1.1.5. | Palielinājums | Maksimālajam palielinājumam, izmantojot 10x okulārus, ir jābūt ne mazākam par 45x; maksimālajam redzes laukam, izmantojot 10x okulārus, ir jābūt ne mazākam par 30 mm |  |
| 1.1.6. | Papildus objektīvi | Mikroskopam jābūt iespējai pievienot papildus objektīvus ar palielinājuma faktoru no 0,5x līdz 2x. |  |
| 1.1.7. | Okulāri | Mikroskopa komplektācijā jābūt iekļautiem diviem savietojamiem okulāriem ar 10x palielinājumu. Redzes laukam jābūt ne mazākam par 22 mm. Okulāriem jābūt ar dioptriskās korekcijas iespēju. |  |
| 1.1.8. | Apgaismojuma avots | Regulējams LED gaismas avots; LED kalpošanas ilgums ne mazāk par 30000 st. Gaismas plūsma vismaz 600 lm. Krāsas temperatūra aptuveni 5300 K. |  |
| 1.1.9. | Apgaismojuma virzīšana | Aplūkojamajiem objektiem jābūt apgaismotiem no diviem atsevišķiem un viegli regulējamiem punktiem. |  |
| 1.1.10. | CCD kamera | Kameras izšķirtspēja ne mazāka par 9 megapikseļiem pie redzes lauka ne mazāka par 16 mm. Tiešais skats (vismaz 26 kadri sekundē) pie 4K izšķirtspējas (3840 x 2160 pikseļi); Dinamiskais diapazons: 14 biti. Saskarne: C-veida savienojums uzstādīšanai uz mikroskopa, USB 3.0 savienošanai ar datoru. Pastāvīgi ātrs tiešs attēls pat ar ilgu ekspozīcijas laiku (Fast Live) Automātiska un nepārtraukta balto balansu kalibrēšana (AWB) Spēj veikt fluorescējošu attēlveidošanu |  |
| 1.1.11. | Programmatūra | Pretendentam jāpiedāvā tikai piedāvātā Mikroskopa ražotāja izstrādāta vai apstiprināta programmatūra, kas ir paredzēta lietošanai ar konkrēto mikroskopu. Nevar tikt piedāvāta trešās puses ražotāja izstrādāta programmatūra, kam nav mikroskopa ražotāja izsniegts atbilstības apliecinājums. Piedāvātai programmatūrai jānodrošina vismaz sekojošas funkcijas: Programmatūra kameras vadībai, attēlu iegūšanai un analīzei. Programmatūrai jāatbalsta vienkārši mērījumi (attālumi, leņķi), anotācijas, jāspēj apvienot vairākus attālus vienā augsta dinamiskā diapazona (HDR) attēlā. Attēlu uzņemšana, ekrāns ar tiešās tālummaiņas funkciju, HDR (augsts dinamikas diapazons), programmatūras automātiskā fokusēšana, filmu iegāde, tūlītēja un manuāla MIA - panorāmas attēlveidošanas līdzeklis, lai apvienotu vairākus kadrus lielākajā attēlā, nodrošinot vadlīnijas, laika sprīdis, attēla vēsture un īpašības, navigators, galerijas skats, raksta un lasa visus galvenos datu formātus, X un Y skala, krustenis, info zīmogu displejs, anotācijas, slāņa pārvaldība, malu noteikšana, izlīdzināšanas un asināšanas filtri, kontrasta regulēšana, ēnojuma korekcija, līnijas rīku profila logs, ciparu tīkls (skala, režģis un krusts), morfoloģiskais filtrs, attēlu aritmētika, darbplūsmas izveide (personifikācijas funkcija), saglabāt un pārvaldīt izkārtojums, makro pārvaldnieks, Progresīvā Fāzes Analīze, Materiālu Šķīduma Fāzes, pamata mērījumi (attālumi, leņķi, taisnstūri, apļi utt.), statistikas un datu eksports uz Microsoft Excel, paplašināts mērījums (burvju zizlis, brīvrokas daudzstūris un interpolētais daudzstūris), ārskatu izveide izmantojot Microsoft Word vai Excel ar mikroskopa ražotāja pievienojumprogrammu ar detalizētu tālummaiņas iespēju, izveidojot darba grāmatu un diagrammu |  |
| 1.1.12. | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 1.1.13. | Apmācība | Pasūtītāja personāla (3 darbinieki) apmācības darbam ar stereomikroskopu – vismaz 2 stundas, Pasūtītāja telpās. |  |
| 1.1.14. | Piegādes termiņš | Vēlams līdz 2018.gada 29.jūnijam |  |

| Nr.p. k. | Dators | Minimālās tehniskās prasības | Pretendenta piedāvātās preces nosaukums, ražotājs, tehniskais piedāvājums atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Dators, 1 gab. Komplektā ar stereomikroskopu jāpiegādā dators. Visām datora komponentēm ir jānodrošina piegādājamās Mikroskopa atbalsta programmatūras izstrādātāja tehniskajā specifikācijā norādītās vismaz ieteicamās (recommended) prasības, |  | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] |
| 1.2.1. | Procesors | Intel Core i5-7500 vai ekvivalents procesors) ar vismaz šādiem parametriem: | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.2. | Procesora parametri | Vismaz četru kodolu procesors ar standarta frekvenci vismaz 3.4GHz ar L3 Cache vismaz 6MB; |  |
| 1.2.3. | Minimālā veiktspēja | vismaz 8000 punkti pēc PassMark CPU Benchmark (http://www.cpubenchmark.net) testa; |  |
| 1.2.4 | Operatīvā atmiņa | 2x8GB 1333MHz DDR3 | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.5. | Cietais disks | vismaz 240GB SSD disks ar parametriem, kas ir identiski vai labāki - NAND flash tips: MLC, nodrošina 256-bit AES kriptēšanu, MTBF: vismaz 2000000 stundas, SATA 6Gb/s interfeiss; | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.6. | Papildus cietais disks | vismaz 1TB SATA HDD disks ar parametriem, kas ir identiski vai labāki – plātņu rotācijas ātrums 7200rpm, SATA 6Gb/s interfeiss, 64MB Cache; | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.7. | Sistēmplate ar vismaz šādiem parametriem: |  | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.8. | Sistēmplate | nodrošina operatīvās atmiņas izmantošanu Dual channel režīmā. Maksimālais sistēmplates atbalstītais operatīvās atmiņas apjoms- 32GB. 4 DIMM sloti; |  |
| 1.2.9. | Tīkla karte | Integrēts 10/100/1000 Mbps tīkla kontrolieris; |  |
| 1.2.10. | Skaņas karte | iebūvēta sistēmplatē; |  |
| 1.2.11. | Sloti | PCIe x16 v.3.0 - 1gab., PCIe x1 v.2.0 – vismaz 2gab.; |  |
| 1.2.12. | Pieslēgvietas uz sistēmplates | vismaz 4gab. SATA 6 Gb/s, vismaz 4gab. USB 3.0; |  |
| 1.2.13. | Pieslēgvietas datora aizmugurē: | vismaz 6 USB (no tām 4 gab. USB3.0), audio ieeja, audio izeja, mikrofona pieslēgvieta, 1 gab. ethernet (RJ-45); |  |
| 1.2.14. | Pieslēgvietas datora priekšpusē: | vismaz 2 USB pieslēgvietas, audio ieeja/izeja; |  |
| 1.2.15. | Video kontrolieris | No sistēmplates un centrālā procesora neatkarīgs, PCIe x16 v.3.0 interfeiss. Jābūt vismaz DVI un HDMI vai Display Port pieslēgvietām. Nodrošina vismaz divu 16:9 displeju ar vismaz FullHD izšķirtspēju vienlaicīgu lietošanu | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.16. | Optisko disku iekārta | SATA II, DVD-RW iekārta, Dual layer melnā krāsā. Iekārtai jābūt ievietotai datora korpusā horizontāli; | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.17. | Prasības datora korpusam | Tower melnā/ tumši pelēkā krāsā (var būt kombinēta). Pieslēgvietas korpusa priekšpusē: 2 gab. USB 3.0, skaņas ieejas/izejas pieslēgvietas. Korpusa sānu mala stiprinās bez skrūvgrieža. Sānu malu biezums vismaz 0,6mm; | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.18. | Barošanas bloks | 220V barošana, Eiropas standartam atbilstošs kontakts. Vismaz 500W klusināts barošanas bloks ar ventilatoru, nodrošina vismaz 4xSATA, iekārtu pieslēgšanu. Ar vismaz 85% lietderības koeficientu; Piedāvātā datora barošanas bloks ir iekļauts 80plus.org (http://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx) vismaz BRONZE līmenī – pievienot apstiprinošu izdruku vai precīzu saiti. | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.19. | Pele un Klaviatūra | Datorpele- optiskā ar scroll funkciju melnā krāsā, Klaviatūra – ENG/LAT/RUS melnā krāsā; | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.20. | Operētājsistēma - | Microsoft Windows 10 professional 64 bitu vai ekvivalenta. Operētājsistēma ir jāpiegādā uzinstalēta ar jaunākajiem labojumiem un servisa pakām, ar lietotāja saskarni angļu valodā; | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.21. | Biroja programmatūra | Tildes Birojs jaunākā versija, beztermiņa lietošanas licence, vai līdzvērtīga programmatūra, kas nodrošina visas minētās programmatūras funkcijas. | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.2.22. | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 3 gadi |  |
| 1.3. | Nepārtrauktās barošanas bloks (UPS), 1 gab. |  | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.3.1. | Tehnoloģija | Line interactive |  |
| 1.3.2. | Korpuss | Brīvi stāvošs (tower) |  |
| 1.3.3. | Jauda VA/W | 950VA/500W |  |
| 1.3.4. | Aizsargātu ierīču pieslēgvietas | vismaz 4 gab. |  |
| 1.3.5. | Darba spriegums, frekvence | 190-280 VAC, 50Hz |  |
| 1.3.6. | Savienojums ar datoru | USB |  |
| 1.3.7. | Programmatūra - | nodrošina iekārtas monitoringu, pievienoto iekārtu vadību/izslēgšanu) |  |
| 1.3.8. | Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| 1.4. | Datora monitors, 2 gab. |  | [Jānorāda precīzs modelis] |
| 1.4.1. | Ekrāna izmērs: | Ne mazāk kā 24" |  |
| 1.4.2. | Malu attiecība: 16:9 | 16:9 |  |
| 1.4.3. | Izšķirtspēja: | 1920x1080 |  |
| 1.4.4. | Reakcijas laiks: | 5ms |  |
| 1.4.5. | Matricas tehnoloģija: | IPS ar LED aizmugurapgaismojumu |  |
| 1.4.6. | Krāsas: 16,7mlj. | 16,7mlj. |  |
| 1.4.7. | Spilgtums | 250cd/m2 |  |
| 1.4.8. | Skata leņķis (vertikāli/horizontāli) | 178/178 |  |
| 1.4.9. | Virsmas pārklājums | Pretatspīduma virsmas pārklājums (matēts) |  |
| 1.4.10. | USB centrmezgls | Iebūvēts USB 3.0 |  |
| 1.4.11. | Iespējama pielāgošana | augstums, slīpums, rotācija horizontāli (swiwel), ekrāna pagriešana vertikāli (pivot) |  |
| 1.4.12. | Pieslēgvietas | HDMI, DVI vai DP |  |
| 1.4.13. | Krāsa | melna |  |
| 1.4.14. | Garantija | Ne mazāk kā 2 gadi |  |
| 1.5. | Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības saskaņā ar 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 353 1.pielikuma 3.1.punktu |  |  |
| 1.5.1. | Visām šīs Tehniskās specifikācijas 1.2.-1.4.punktos nosauktajām precēm ir jāatbilst jaunākajiem ENERGY STAR energoefektivitātes kritērijiem, kas pieejami ES Energy Star tīmekļa vietnē- www.eu-energystar.org | Nepieciešama sertifikācija saskaņā ar “Energy Star computers” 6.1. versiju un “Energy Star displays” 6.0. versiju, vai pašdeklarācija saskaņā ar IT ekodeklarāciju, vai produkta datu lapa, vai piegādātāja deklarācija, kurā nepārprotami norādīts, ka piegādātājs ir veicis mērījumus un deklarējis produktu saskaņā ar “Energy Star” mērīšanas metodēm un kritērijiem. |  |
| 1.5.2. | Datoram jābūt konstruētam tā, lai: 1) operatīvā atmiņa viegli nomaināma vai modernizējama; 2) cieto disku (vai daļas, kas pilda cietā diska funkcijas) un CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt. | Pretendents nodrošina instrukciju, kurā ietverta ierīces izvērsta diagramma, kurā norādītas pieejamās un nomaināmās daļas, kā arī tam nepieciešamie instrumenti. Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs ES ekomarķējums vai cits I tipa ekomarķējums, kas atbilst Tehniskās specifikācijas 1.5.2.apakšpunktā minētajām prasībām. |  |
| 1.5.3. | LCD monitoru fona apgaismojumā izmantotās lampas nedrīkst saturēt vairāk kā 3,5 mg dzīvsudraba vidēji vienā lampā. | Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs ES ekomarķējums vai cits I tipa ekomarķējums, kas atbilst Tehniskās specifikācijas 1.5.3.apakšpunktā minētajām prasībām. |  |
| 1.5.4. | Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW), saskaņā ar ISO 9296:1988 standarta "Deklarētās datoru un uzņēmējdarbības iekārtu trokšņa emisiju vērtības" 3.2.5. punktu, kas mērīts saskaņā ar LVS EN ISO 7779:2011 standartu "Akustika. Informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtu radīto trokšņu mērīšana (ISO 7779:2010)" vai līdzvērtīgiem standartiem, nedrīkst pārsniegt: 1)4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A)); 2)4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)). | Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs ES ekomarķējums vai cits I tipa ekomarķējums, kas atbilst Tehniskās specifikācijas 1.5.4.apakšpunktā minētajām prasībām. |  |
| 1.5.5. | Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai. | Pretendents iesniedz lietošanas norādījumus /vai organizē apmācības kursu Pasūtītāja vismaz 2 darbiniekiem |  |
| 1.5.6. | Iepakojums Ja tiek izmantotas kartona kastes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 50 % pārstrādāta materiāla. Ja galīgajam iepakojumam izmanto plastmasas maisiņus vai loksnes, tām jābūt izgatavotām vismaz no 50 % pārstrādāto izejvielu vai arī tām jābūt bioloģiski noārdāmām vai kompostējamām saskaņā ar standartā LVS EN 13432:2001/AC:2005 "Iepakojums - Prasības iepakojumam resursu atgūšanai to kompostējot un biodegradējot – Testēšanas shēma un iepakojuma atbilstības novērtējuma kritēriji" vai līdzvērtīgos standartos noteiktajām definīcijām. | Prasība attiecas uz tirdzniecības jeb primāro iepakojumu, t.i., iepakojums, kas paredzēts lai veidotu tirdzniecības vienību gala lietotājam (Direktīva 94/62/EK, 1.pants). Par atbilstīgiem tiks uzskatīti produkti ar attiecīgo 1. tipa ekomarķējumu, kas garantē 1.5.6.punktā uzskaitīto kritēriju izpildi. Kā alternatīvu var nodrošināt deklarāciju par iesaiņojuma atbilstību šim kritērijam. |  |
| 1.5.7. | Enerģijas patēriņa pārvaldība 1.5.7.1.Klientu informēšanai datortehniku piegādā ar šādiem informatīviem materiāliem: 1)pēc noklusējuma iestatīto energopatēriņa pārvaldības iestatījumu apraksts; 2)dažādu energopatēriņa pārvaldības funkciju laika iestatījumu apraksts; 3) norādes par to, kā pareizi aktivizēt datoru no miega režīma. 1.5.7.2. Datortehniku piegādā ar vienu vai vairākiem šādiem informatīvajiem materiāliem: 1)noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts, 2)norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir izvēlēti tādi, lai nodrošinātu atbilstību ENERGY STAR, 3)informācija par ENERGY STAR un energopatēriņa pārvaldības ieguvumiem. | Pretendents Tehniskajā piedāvājumā sniedz informāciju par to, kāda informācija un kādā formā un apjomā tiks nodrošināta 1.5.7.punkta izpildē- par to, ka aparatūrai ir enerģijas pārvaldības funkcijas, kur tās ir izvietotas un kā darbināmas. Sniegtajai informācijai jābūt precīzai, un jāatbilst konkrētā piegādājamā modeļa faktiskajai funkcionalitātei. |  |
| 1.5.8. | Rezerves daļas Piegādātājam ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz 3 gadus pēc ražošanas beigām. | Pretendents sniedz deklarāciju, ka pretendents vai ar pakalpojumu sniedzēja starpniecību tiks nodrošinātas saderīgas rezerves daļas. Par atbilstošām tiks uzskatītas iekārtas, kurām ir attiecīgs ES ekomarķējums vai cits I tipa ekomarķējums, kas atbilst iepriekš 1.5.punktā minētajām prasībām. |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/

2018.gada ___._____________

/sagatavošanas vieta/

5.2.pielikums

Iepirkuma “Mikroskopa, binokulāru un projektora

piegāde Latvijas Dabas muzejam”, Id.Nr. LDM/2018/01/KF, nolikumam

Tehniskais piedāvājums (forma)

Iepirkuma priekšmeta II daļai- Binokulāru piegāde

Mēs,_________________________________________________________________________/pretendenta nosaukums un reģ.Nr./

iesniedzot piedāvājumu, apņemamies piegādāt Preci saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām Iepirkuma priekšmeta II daļai:

| Nr.p.k. | Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvātās preces, nosaukums, ražotājs, tehniskais piedāvājums atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Binokulārs Botānikas un mikoloģijas nodaļas pētījumiem |  |  | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] |
| 1. | Optiskā sistēma | Greenough optiskā sistēma. |  |
| 2. | Palielinājuma koeficients (Zoom proporcija) | ne mazāks par 7,5:1. |  |
| 3. | Palielinājuma diapazons (Zoom diapazons) | robežās 0,67x – 5,0x |  |
| 4. | Darba attālums | jābūt ne mazākam par 110 mm. |  |
| 5. | Statīvs | Universāls statīvs, rotē 360°, ar strēli, kura regulējama gan vertikālā, gan horizontālā virzienā. |  |
| 6. | Tubuss | Trinokulārs tubuss. Jābūt izveidotam ar 45° ± 5° slīpuma leņķi ergonomiskai lietošanai. |  |
| 7. | Okulāri | komplektācijā jābūt iekļautiem diviem savietojamiem okulāriem. Redzes laukam jābūt ne mazākam par 22 mm. Okulāriem jābūt ar dioptriskās korekcijas iespēju. |  |
| 8. | Apgaismojums | Regulējams LED gaismas avots. LED kalpošanas ilgums ne mazāk par 25000 st. Gaismas avota intensitātei jābūt regulējamai. Aplūkojamajiem objektiem jābūt apgaismotiem ar vismaz diviem atsevišķiem un viegli regulējamiem punktiem. |  |
| 9. | Objektīvi | 1.5X darba distance 61 mm |  |
| 10. | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 11. | Garantijas apkope | Piegādātājam jānodrošina atbilstoši ražotāja prasībām |  |
| 12. | Apmācība | Pasūtītāja personāla (3 darbinieki) apmācības darbam ar stereomikroskopu – vismaz 2 stundas, Pasūtītāja telpās. |  |
| 13. | Piegādes termiņš | Vēlams līdz 2018.gada 29.jūnijam |  |

| Nr.p. k. | Parametri | Prasības | Pretendenta piedāvātās preces, nosaukums, ražotājs, tehniskais piedāvājums atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- | --- |
| Binokulārs Zooloģijas nodaļas pētījumiem |  |  | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] |
| 1. | Optiskā sistēma | Greenough optiskā sistēma |  |
| 2. | Kopējais palielinājums | 10,05-100X |  |
| 3. | Zoom diapazons | 0,67x-5,0x |  |
| 4. | Zoom proporcija | 7.5:1 |  |
| 5. | Starpzīlīšu attālums | 52-75mm |  |
| 6. | Tubuss | Trinokulārs 45° grādu leņķī ar iebūvētu 0,5x c-mount lēcu |  |
| 7. | Okulāri | 10x redzes lauks 22 mm, okulāri komplektēti ar gumijas acu aizsargiem un mikromēru 10mm/100 div |  |
| 8. | Darba distance | Max115mm |  |
| 9. | Objektīvi | 1.5X darba distance 61 mm, 2.0X darba distance 43,5 mm |  |
| 10. | Apgaismojums | riņķveida apgaismojuma sistēma LED spuldzes gaismas avota darbības laiks bez nomaiņas vismaz 25 000 stundas jauda: 12V 4.5W krāsas temperatūra: 6400K darba attālums: 40mm-250mm spilgtums ne mazāk: 20000Lux pie augstumā 100mm |  |
| 11. | Statīvs | Statīvs episkopiskam apgaismojumam ar fokusēšanu |  |
| 12. | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši |  |
| 13. | Garantijas apkope | Piegātājam jānodrošina atbilstoši ražotāja prasībām |  |
| 14. | Apmācība | Pasūtītāja personāla (3 darbinieki) apmācības darbam ar binokulāru– ne mazāk kā 16 stundas, Pasūtītāja telpās. |  |
| 15. | Piegādes termiņš | Vēlams līdz 2018.gada 29.jūnijam |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/

2018.gada ___._____________

/sagatavošanas vieta/

5.3.pielikums

Iepirkuma “Mikroskopa, binokulāru un projektora

piegāde Latvijas Dabas muzejam”, Id.Nr. LDM/2018/01/KF, nolikumam

Tehniskais piedāvājums (forma)

Iepirkuma priekšmeta III daļai

Viena projektora piegāde

Mēs,_________________________________________________________________________/pretendenta nosaukums un reģ.Nr./

iesniedzot piedāvājumu, apņemamies piegādāt Preci saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām Iepirkuma priekšmeta III daļai:

| Nr.p.k. | Minimālās tehniskās prasības projektoram | Pretendenta piedāvātās preces, nosaukums, ražotājs, tehniskais piedāvājums atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projektors. Piegādājama tikai jauna, iepriekš nelietota un neatjaunota iekārta | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] |
| 1.1. | Projekcijas tehnoloģija: 1DLP |  |
| 1.2. | Izgaismošanas sistēma: Lāzera diodes |  |
| 1.3. | Izgaismošanas sistēmas standarta režīmā dzīves cikls (jābūt norādītam iekārtas ražotāja publiski pieejamā dokumentācijā): vismaz 20000 stundas |  |
| 1.4. | Spilgtuma līmenis (saskaņā ar ISO mērīšanas metodiku) baltajai gaismai standarta izgaismojumā: ne mazāks kā 8000 lumeni |  |
| 1.5. | Dabiskā (native) izšķirtspēja: XGA (1024x768), attēla malu proporcijas 4:3 |  |
| 1.6. | Kontrasts: ne mazāk kā 10000:1 |  |
| 1.7. | Objektīvs: 0.8:1, objektīvam jānodrošina aprakstā minētā attēla projicēšana | [Jānorāda precīzs ražotājs, modelis, ražotāja kods] |
| 1.8. | Projektoram ir jābūt paredzētai iespējai mainīt objektīvus |  |
| 1.9. | Signāla ieejas: 1xHDMI, 1xVGA, 1x DVI, 1xBNCx5 |  |
| 1.10. | Vadības ieeja: RS232, RJ45 |  |
| 1.11. | Korpuss: melnā vai tumši pelēkā krāsā |  |
| 1.12. | Projektora svars ne lielāks kā 25kg |  |
| 1.13. | Elektropieslēgums: 200-240V AC |  |
| 1.14. | Vides apstākļi darba režīmā: vismaz 5-40ºC, 10-80% relatīvais mitrums |  |
| 1.15. | Projektora trokšņu līmenis standarta jaudas darbības režīmā ne lielāks kā 42db |  |
| 1.16. | Elektropatēriņš - ne lielāks par 1,1 kW |  |
| 1.17. | Projektoram ir jābūt paredzētam izmantot 16h/7d režīmā |  |
| 1.18. | Komplektācijā iekļauts: pults, lietotāja rokasgrāmata |  |
| 1.19. | Atbilstība standartiem: RoHS, CE |  |
| 1.20. | Izgaismošanas sistēmas garantijas laiks: vismaz 3 gadi vai 20000 darba stundas |  |
| 1.21. | Garantijas laiks iekārtai – ne mazāk 3 gadi |  |
| 1.22. | Piegādes termiņš- Vēlams līdz 2018.gada 29.jūnijam |  |

2.Pakalpojumi, darbi

| Nr.p.k. | Pakalpojumi, darbi | Pretendenta tehniskais piedāvājums atbilstoši katrai tehniskās specifikācijas prasībai |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Jāveic telpas ģipškartona griestu izzāģēšana un, iespējams, atsevišķu atsaišu pārnešana, lai nodrošinātu jaunā projektora ievietošanu. |  |
| 2.2. | Jāuzstāda piegādātais projektors uz kronšteina, maksimāli tuvu telpas pamatgriestiem. Vēlams, lai projektors tiktu uzstādīts tādā veidā, lai bez projektora demontāžas būtu iespējama filtru tīrīšana |  |
| 2.3. | Jāuzstāda vienas virsmas spogulis vai spoguļa mehānisms, vai kāds cits risinājums, lai nodrošinātu projekcijas atstarošanu pret telpas grīdu. Pēc jaunās instalācijas, attēlam nevainojami jāaizpilda projekcijas aplis (3m diametrs). Digitālais saturs ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu apļa projicēšanu – stūri ir melni. Projektors ir jāuzstāda tā, lai saturs būtu skatāms, no Skatītāja (esošā spoguļa aizmugures) puses (Sk. zīmējums Nr.1 3.daļas Tehniskajā specifikācijā). |  |
| 2.4. | Aprēķini (Projektors, projekcijas ekrāns, kronšteins u.c.) ir jāveic tā, lai projektors būtu novietots maksimāli tuvu spoguļa mehānismam! Ja tiek izmantots vertikāli instalējams projektors, tad visa konstrukcija t.sk. projektors ar lēcu nedrīkst izbīdīties no telpas pamatgriestiem vairāk kā par 42 cm; |  |
| 2.5. | Zem projektora ir uzstādāms speciāli izgatavots metāla sietveida nosegvāks, kura izmērs, krāsa saskaņojama ar Pasūtītāja pārstāvi izbūves procesā. Nosegvākam ir jābūt pamatnei, kas tiek stiprināta pie telpas pamatgriestiem. Pamatnei ir jābūt uzstādītām atbilstošas izturības eņģēm, kas ļauj nosegvāku atvērt, nenoceļot pašu nosegvāku. Nosegvākam ir jābūt slēdzamam. |  |
| 2.6. | Telpas pamatgriesti virs/ap projektoru redzamajā daļā jānokrāso melnā krāsā (tonis saskaņojams izbūves procesā). Ja esošie ģipškartona griesti tiek nosmērēti vai kādā veidā bojāti, tad tie pilnībā jāatjauno/jāpārkrāso (melnā krāsā, precīzs tonis saskaņojams izbūves procesā). |  |
| 2.7. | Video signāls uz projektoru ir nodrošināts izmantojot BNCx5 video kabeli. Kabelis ir īss un nodrošina pieslēgšanu tikai no kreisās puses- ja projektoram konektori ir citur, tad jāparedz kabeļa pagarināšana/pārejas u.tml. |  |
| 2.8. | Tehniskajā specifikācijā norādītie mērījumi un zīmējums ir tikai orientējoši un aptuveni. visi mērījumi/aprēķini pretendentam jāveic pašam. |  |

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:

/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/

2018.gada ___._____________

/sagatavošanas vieta/